Załącznik  2.2

Wymagane Parametry Techniczne

Pętla Indukcyjna – 3 sztuki

## Załącznik 2.2 PĘTLA INDUKCYJNA - 3 sztuki

Zakup i montaż pętli indukcyjnych wspierających obsługę pacjentów z niepełnosprawnością słuchu, obejmujący 3 sztuki pętli indukcyjnych przeznaczonych do stanowisk obsługi pacjenta. Pętle indukcyjne umożliwiają bezpośredni, czytelny odbiór dźwięku przez aparaty słuchowe wyposażone w cewkę indukcyjną, eliminując zakłócenia akustyczne i poprawiając jakość komunikacji. Sprzęt będzie użytkowany w następujących poradniach:

• rejestracja AOS,

• poradnia ginekologiczno-położnicza,

• poradnia ortopedyczna.

### Wymagane Parametry Techniczne

| Pozycja | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego | Przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej |  |
| Model / oznaczenie handlowe | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji - nie wcześniejszy niż 2026 r. | 2026 |  |
| Liczba sztuk | 3 |  |
| Cena jednostkowa netto (za 1 szt.) | Podać |  |
| Wartość netto (łącznie za 3 szt.) | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto (łącznie za 3 szt.) | Podać |  |

### Parametry techniczne i funkcjonalne

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego przetwarzania sygnału mowy, obejmującą co najmniej automatyczną regulację wzmocnienia (AGC) oraz automatyczne dostosowanie parametrów przetwarzania sygnału w celu zapewnienia optymalnej zrozumiałości mowy dla użytkowników aparatów słuchowych i implantów ślimakowych współpracujących z cewką indukcyjną (tryb „T”), bez konieczności ręcznej regulacji przez użytkownika w tym współpracę z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną (tryb T). | TAK |  |
|  | Typ urządzenia: przenośna pętla indukcyjna do komunikacji indywidualnej (jeden na jeden) | TAK |  |
|  | Zintegrowana jednostka sterująca zawierająca wbudowany mikrofon elektretowy | TAK |  |
|  | Wbudowany wzmacniacz sygnału | TAK |  |
|  | Wbudowana antena pętli indukcyjnej | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania zapewniający zasilanie urządzenia. | TAK |  |
|  | Czas pracy ciągłej na akumulatorze - min. 4 godziny (praca ciągła) | TAK |  |
|  | Tryb czuwania - min. 48 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie aktywuje się automatycznie po wykryciu mowy; gdy mowy nie wykrywa, przechodzi w tryb czuwania | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne - zasilacz w zestawie | TAK |  |
|  | Zaawansowane przetwarzanie dźwięku: AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia), kompresja, bramka szumów | TAK |  |
|  | Układ wzmacniacza pętli indukcyjnej zapewniający stabilne natężenie pola magnetycznego zgodnie z wymaganiami normy IEC 60118-4. | TAK |  |
|  | Wskaźnik LED informujący o stanie baterii i pracy pętli - minimum dwa kolory: zielony / czerwony | TAK |  |
|  | Wejście audio 3,5 mm jack mono umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku | TAK |  |
|  | Złącze zasilania DC minimum 2,1 mm | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie: bezpieczniki polimerowe oraz zabezpieczenie termiczne | TAK |  |
|  | Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS skutecznie chroniąca zintegrowaną jednostkę sterującą przed uszkodzeniami | TAK |  |
|  | Zasięg pola magnetycznego: minimum 600 mm | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: wysokość max. 250 mm, szerokość max. 275 mm, głębokość max. 110 mm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: max. 450 g | TAK |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE oraz posiadające deklarację zgodności UE | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi posiadać pełną obsługę w języku polskim. W szczególności wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu, komunikaty, opisy funkcji, ustawienia, oprogramowanie sterujące oraz komunikaty serwisowe wyświetlane na urządzeniu lub w dedykowanym oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim. Wymóg ten dotyczy również dokumentacji elektronicznej oraz instrukcji obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie minimum 2 osób w miejscu instalacji w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oznakowanie miejsca użytkowania pętli piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (dostarczone przez Wykonawcę) | TAK |  |
|  | Urządzenie musi spełniać wymagania normy IEC 60118-4 dotyczącej systemów pętli indukcyjnych dla aparatów słuchowych. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. | TAK |  |
|  | Sterowanie podstawowymi funkcjami za pomocą fizycznych przycisków dostępnych na urządzeniu | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |

### Wymagania eksploatacyjne i serwisowe

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy serwisowe + paszport techniczny | Wymagane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3 | Serwis | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu | Podać (dni robocze) |  |

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenia są fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.

Oświadczamy również, że urządzenia nie wymagają zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia ani oprogramowania niezbędnych do ich prawidłowego działania, poza elementami ujętymi w ofercie.

Urządzenia spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w treści Zapytania Ofertowego, w tym wymagania wynikające ze Standardu Dostępności AOS w zakresie wsparcia obsługi pacjentów z niepełnosprawnością słuchu, i mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych modyfikacji lub doposażenia.

Data i podpis Wykonawcy ……………………………