Załącznik  2.3 FOTEL GINEKOLOGICZNY

Wymagane Parametry Techniczne

Zakup fotela ginekologicznego przeznaczonego do realizacji badań ginekologicznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dostosowanego do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami, pacjentek z ograniczoną mobilnością oraz osób starszych, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Fotel ginekologiczny powinien spełniać wymagania w zakresie dostępności, ergonomii i bezpieczeństwa, w szczególności: • regulowaną (elektryczną lub hydrauliczną) wysokość siedziska z możliwością zejścia poniżej 50 cm od poziomu podłogi, • możliwość wejścia na fotel od przodu lub z boku, bez barier konstrukcyjnych dla osób poruszających się na wózku, • podłokietniki lub uchwyty pomocnicze ułatwiające przesiadanie się i stabilizację pozycji,

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/oznaczenie handlowe/nr REF | Podać |  |
| ROK PRODUKCJI | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

### TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Fotel ginekologiczny elektryczny, minimum 3-sekcyjny, z napędem elektromechanicznym wszystkich sekcji roboczych |  |
| 2 | Status wyrobu | Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745, oznakowany znakiem CE. Klasa wyrobu medycznego zgodna z obowiązującymi przepisami |  |
| 3 | Stan urządzenia | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany |  |
| 4 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2026. Potwierdzenie roku produkcji na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji dostawy |  |
| 5 | Przeznaczenie | Fotel do badań i zabiegów ginekologicznych, przeznaczony do stosowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), zgodnie z dokumentacją techniczną producenta |  |
| 6 | Dostępność | Fotel przystosowany do pacjentek z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z ograniczoną mobilnością, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) |  |
| 7 | Regulacja wysokości | Elektromechaniczna (elektryczna) regulacja wysokości siedziska w zakresie minimum 450 mm (maksimum) do 850 mm (minimum), umożliwiająca zejście siedziska do poziomu poniżej 500 mm od podłogi, co zapewnia możliwość transferu pacjentki z wózka inwalidzkiego |  |
| 8 | Dostęp do fotela | Konstrukcja fotela umożliwiająca wejście i transfer pacjentki od przodu oraz z boku, bez barier konstrukcyjnych uniemożliwiających dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim |  |
| 9 | Regulacja oparcia | Elektromechaniczna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców w zakresie minimum 0° do 70°, realizowana siłownikiem elektrycznym |  |
| 10 | Regulacja siedziska | Elektromechaniczna regulacja kąta pochylenia siedziska w zakresie minimum 0° do +25°, realizowana siłownikiem elektrycznym |  |
| 11 | Regulacja zagłówka | Zagłówek z regulacją kąta pochylenia w zakresie minimum ±25° |  |
| 12 | Pozycja Trendelenburga | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie minimum -5° do +10° |  |
| 13 | Pozycja leżąca | Możliwość ustawienia fotela w pozycji poziomej (leżącej) bez konieczności stosowania dodatkowych elementów akcesoriów |  |
| 14 | Mechanizmy regulacji | Minimum 3 niezależne siłowniki elektromechaniczne odpowiadające za: regulację wysokości siedziska, regulację kąta pochylenia oparcia, regulację kąta pochylenia siedziska |  |
| 15 | Konstrukcja nośna | Minimum jedna kolumna teleskopowa lub rozwiązanie równoważne, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania |  |
| 16 | Udźwig | Minimalne dopuszczalne obciążenie użytkowe: 200 kg. Wartość potwierdzona w dokumentacji technicznej producenta |  |
| 17 | Podkolanniki | Podpory kończyn dolnych regulowane wielopłaszczyznowo (regulacja wysokości, kąta pochylenia, obrotu), możliwe do demontażu bez użycia narzędzi |  |
| 18 | Typ podkolanników | Podpory kończyn dolnych typu Göpel lub równoważne funkcjonalnie, montowane na zacisku z możliwością blokowania pokrętłem regulacyjnym |  |
| 19 | Stabilizacja nóg | Możliwość wyposażenia fotela w pasy stabilizujące kończyny dolne (element dodatkowy lub opcjonalne akcesorium dostępne u producenta) |  |
| 20 | Strzemiona | Regulowane podparcia stóp typu strzemiona, stanowiące element zestawu podstawowego lub opcjonalne akcesorium |  |
| 21 | Podłokietniki / uchwyty | Odchylane lub demontowalne uchwyty boczne wspomagające transfer pacjentki na fotel i zmianę pozycji, dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności (Dz.U. 2019 poz. 1696) |  |
| 22 | Zabezpieczenie boczne | Uchwyty lub barierki boczne zabezpieczające pacjentkę przed zsunięciem podczas badania lub zabiegu |  |
| 23 | Zagłówek | Ergonomiczny zagłówek stabilizujący głowę i odcinek szyjny kręgosłupa, regulowany zgodnie z wymogami ergonomii |  |
| 24 | Podajnik | Wbudowany lub zintegrowany z konstrukcją fotela uchwyt / podajnik przeznaczony na rolkę prześcieradła papierowego jednorazowego, umieszczony w tylnej części oparcia |  |
| 25 | Miska ginekologiczna | Wysuwana lub wyjmowana miska ginekologiczna z odpływem, chowana pod siedzisko za pomocą mechanizmu uchylnego. Miska z odpływem w wyposażeniu standardowym |  |
| 26 | System jezdny | Fotel wyposażony w kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego koła, umożliwiające swobodne przemieszczanie fotela w obrębie gabinetu oraz jego unieruchomienie podczas badania |  |
| 27 | Dostęp do systemu jezdnego | Możliwość uruchomienia blokady kółek minimum z dwóch stron fotela |  |
| 28 | Sterowanie | Sterowanie siłownikami za pomocą pilota nożnego (sterowanie nożne) i/lub pilota ręcznego kablowego. W konfiguracji standardowej: sterowanie nożne |  |
| 29 | Wymiary leża | Długość powierzchni roboczej minimum 180 cm lub powierzchnia robocza dostosowana do standardowych procedur ginekologicznych, o długości roboczej minimum 140 cm |  |
| 30 | Szerokość siedziska | Minimalna szerokość siedziska: 60 cm |  |
| 31 | Konstrukcja | Stalowa, lakierowana proszkowo, odporna na korozję |  |
| 32 | Zabudowa dolna | Gładkie, łatwo zmywalne osłony z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych |  |
| 33 | Tapicerka | Medyczna tapicerka wodoodporna, antybakteryjna, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w służbie zdrowia |  |
| 34 | Rodzaj tapicerki | Tapicerka bezszwowa lub z ograniczoną liczbą przeszyć, ułatwiająca dezynfekcję i minimalizująca ryzyko akumulacji zanieczyszczeń |  |
| 35 | Grubość pianki | Grubość warstwy piankowej siedziska / oparcia minimum 5 cm |  |
| 36 | Łatwość dezynfekcji | Całkowita konstrukcja fotela, w tym tapicerka, zabudowa dolna i elementy metalowe, umożliwiająca dezynfekcję chemiczną środkami dopuszczonymi do stosowania w placówkach medycznych |  |
| 37 | Kolory tapicerki | Tapicerka dostępna w minimum 10 wariantach kolorystycznych do wyboru przez Zamawiającego. Kolor tapicerki wybrany przez Zamawiającego: odcień szary (wskazany w SWZ lub zamówieniu) |  |
| 38 | Zasilanie | Elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
| 39 | Bezpieczeństwo siłowników | Siłowniki elektromechaniczne wyposażone w zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem |  |
| 40 | Gotowość do pracy | Wyrób kompletny, gotowy do użytkowania, dostarczany wraz z miską ginekologiczną z odpływem, sterowaniem nożnym, podporami kończyn dolnych i uchwytem na papier |  |
| 41 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego |  |
| 42 | Serwis | Autoryzowany serwis producenta lub dystrybutora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podać dane serwisu (adres, numer telefonu) |  |
| 43 | Przeglądy serwisowe | Przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producenta, określonymi w dokumentacji technicznej. Podać zakres i częstotliwość przeglądów |  |
| 44 | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z urządzeniem w formie drukowanej |  |
| 45 | Dokumentacja techniczna | Karta katalogowa producenta z pełnymi parametrami technicznymi urządzenia, dołączona do oferty |  |
| 46 | Deklaracja zgodności UE | Deklaracja zgodności UE zgodna z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745, dostarczana przy dostawie urządzenia |  |
| 47 | Paszport techniczny | Paszport techniczny urządzenia dostarczany przy dostawie |  |
| 48 | Szkolenie personelu | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w cenie oferty |  |
| 49 | Harmonogram serwisowy | Harmonogram przeglądów serwisowych dostarczany przy dostawie, jeżeli przewidziany przez producenta |  |
| 50 | Wyposażenie | Wszystkie elementy wyposażenia standardowego wskazane przez producenta w zestawie standardowym dostarczone w cenie oferty, w tym: miska ginekologiczna z odpływem, sterowanie nożne, podpory kończyn dolnych na zacisku |  |
| 51 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Fotel zapewnia bezpieczne użytkowanie przez osoby z ograniczoną mobilnością, w tym transfer z wózka inwalidzkiego. Wymóg wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) |  |
| 52 | Elementy wspomagające transfer | Uchwyty boczne lub podłokietniki wspomagające zmianę pozycji i samodzielny transfer pacjentki |  |
| 53 | Bezpieczeństwo użytkowania | Stabilna, trwała konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo pacjentki podczas badania i zabiegu. Wyrób medyczny spełniający wymagania zasadnicze wynikające z rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 |  |
| 54 | WYMÓG KONECZNY | Wymiary urządzenia muszą umożliwiać jego bezpieczne użytkowanie w gabinecie, uwzględniając swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Wymagana jest minimalna szerokość przejścia wokół fotela wynosząca min. 120 cm, a całkowite gabaryty urządzenia nie mogą ograniczać wymaganej dla placówek AOS przestrzeni manewrowej dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. |  |

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne oferowanego urządzenia zostały potwierdzone w dokumentacji producenta dołączonej do oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie zostanie dostarczone jako kompletne i gotowe do użytkowania.

Oświadczamy, że w ramach realizacji zamówienia zapewnimy dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczamy, że wszystkie elementy wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego, jeżeli zostały wymagane w SWZ, będą objęte gwarancją na warunkach nie gorszych niż urządzenie podstawowe.

Data i podpis ………………………………….