Załącznik  2.4

Wymagane Parametry Techniczne

REGULOWANA LEŻANKA MEDYCZNA DO BADAŃ USG

Zakup Regulowanej leżanki medycznej do badań USG. zgodnie z wymaganiami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej mobilności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Leżanka spełnia wymagania w zakresie dostępności, funkcjonalności i ergonomii, w szczególności: • kompatybilność z aparatem USG wspierającym dostępność, • zgodność z obowiązującymi normami i standardami medycznymi (PN, ISO), • możliwość wykonywania badań USG w szerokim zakresie diagnostycznym. Zakup leżanki ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami w zakresie ortopedycznym

| Pozycja | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego | Regulowana leżanka medyczna do badań USG |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2025 r. | nie wcześniej niż 2026 |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stabilna, umożliwiająca bezpieczne użytkowanie w warunkach medycznych | TAK |  |
| 3 | Leże tapicerowane, wielosegmentowe (min. 3 segmenty) | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości w zakresie min. ok. 47-95 cm, umożliwiająca samodzielne lub wspomagane wejście i zejście pacjentów z ograniczoną mobilnością, w tym poruszających się przy pomocy kul, balkoników lub wózków inwalidzkich | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości sterowana z podstawy urządzenia | TAK |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia w zakresie min. ok. -20° do +85°, umożliwiająca pozycjonowanie pacjenta w szerokim zakresie diagnostycznym bez konieczności samodzielnego przemieszczania się pacjenta | TAK |  |
| 7 | Udźwig dynamiczny min. 220 kg, zapewniający bezpieczne użytkowanie przez pacjentów o różnej budowie ciała, w tym pacjentów z otyłością | TAK |  |
| 8 | Udźwig statyczny min. 350 kg | TAK |  |
| 9 | Długość leża min. 200 cm | TAK |  |
| 10 | Szerokość leża min. 65 cm | TAK |  |
| 11 | Boczne barierki opuszczane lub równoważne rozwiązanie zapewniające swobodny dostęp personelu medycznego do pacjenta z każdej strony leżanki podczas badania USG | TAK |  |
| 12 | System zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień (np. blokada kluczem magnetycznym lub równoważna), chroniący pacjenta przed przypadkową zmianą pozycji podczas badania | TAK |  |
| 13 | Antypoślizgowe stopki z możliwością poziomowania, zapewniające stabilność urządzenia i bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |
| 14 | Tapicerka medyczna odporna na dezynfekcję | TAK |  |
| 15 | Grubość tapicerki min. 40 mm (dopuszczalnie 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem | TAK |  |
| 18 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 19 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 20 | Paszport techniczny urządzenia. Dokumentacja serwisowa. Wraz z urządzeniem dostarczony harmonogram i warunki przeglądów | TAK |  |
| 21 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki spośród standardowej palety producenta | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyboru koloru i wykończenia stelaża (min. kilka wariantów kolorystycznych lub powłok) | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia (w tym jego podstawa i elementy ruchome) muszą umożliwiać jego swobodne użytkowanie. Szerokość przejścia wokół leżanki w pozycji roboczej nie może być mniejsza niż 90 cm | TAK |  |

Wymagania eksploatacyjne i serwisowe

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Przeglądy serwisowe | Wymagane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji |  |
| 25 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 26 | Serwis | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |

Zgodność z wymaganiami dostępności

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411) | TAK |  |
| 28 | Sprzęt ujęty w “Wykazie sprzętu” stanowiącym załącznik do Standardu Dostępności AOS (SD AOS) w ramach programu “Dostępność Plus dla AOS” | TAK |  |
| 29 | Elektryczna regulacja wysokości umożliwiająca dostęp pacjentom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, z kulami lub balkonikach | TAK |  |
| 30 | Udźwig zapewniający bezpieczne użytkowanie przez pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym pacjentów z otyłością | TAK |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenie jest fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.

Oświadczamy również, że urządzenie nie wymaga zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia ani oprogramowania niezbędnych do jego prawidłowego działania, poza elementami ujętymi w ofercie.

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i może być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych modyfikacji lub doposażenia.

Urządzenie spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411) oraz Standardem Dostępności AOS (SD AOS) w ramach programu “Dostępność Plus dla AOS”.

Data i podpis Wykonawcy……………………………