Załącznik  2.2 FOTEL GINEKOLOGICZNY

Wymagane Parametry Techniczne

Zakup fotela ginekologicznego przeznaczonego do realizacji badań ginekologicznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dostosowanego do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami, pacjentek z ograniczoną mobilnością oraz osób starszych, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Fotel ginekologiczny powinien spełniać wymagania w zakresie dostępności, ergonomii i bezpieczeństwa, w szczególności: • regulowaną (elektryczną lub hydrauliczną) wysokość siedziska z możliwością zejścia poniżej 50 cm od poziomu podłogi, • możliwość wejścia na fotel od przodu lub z boku, bez barier konstrukcyjnych dla osób poruszających się na wózku, • podłokietniki lub uchwyty pomocnicze ułatwiające przesiadanie się i stabilizację pozycji,

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/oznaczenie handlowe/nr REF | Podać |  |
| ROK PRODUKCJI | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

### TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Fotel ginekologiczny elektryczny, minimum 3-sekcyjny, z napędem elektromechanicznym wszystkich sekcji roboczych |  |
| 2 | Status wyrobu | Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745, oznakowany znakiem CE. Klasa wyrobu medycznego zgodna z obowiązującymi przepisami |  |
| 3 | Stan urządzenia | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany |  |
| 4 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2026. Potwierdzenie roku produkcji na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji dostawy |  |
| 5 | Przeznaczenie | Fotel do badań i zabiegów ginekologicznych, przeznaczony do stosowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), zgodnie z dokumentacją techniczną producenta |  |
| 6 | Dostępność | Fotel przystosowany do pacjentek z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z ograniczoną mobilnością, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) |  |
| 7 | Regulacja wysokości | Elektromechaniczna regulacja wysokości siedziska, przy czym najniższe położenie siedziska nie może być wyższe niż 450 mm od poziomu podłogi, a najwyższe położenie nie może być niższe niż 850 mm. |  |
| 8 | Dostęp do fotela | Konstrukcja fotela umożliwiająca wejście i transfer pacjentki od przodu oraz z boku, bez barier konstrukcyjnych uniemożliwiających dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim |  |
| 9 | Regulacja oparcia | Elektromechaniczna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców w zakresie minimum 0° do 70°, realizowana siłownikiem elektrycznym |  |
| 10 | Regulacja siedziska | Elektromechaniczna regulacja kąta pochylenia siedziska w zakresie minimum 0° do +25°, realizowana siłownikiem elektrycznym |  |
| 11 | Regulacja zagłówka | Zagłówek z regulacją kąta pochylenia w zakresie minimum ±25° |  |
| 12 | Pozycja Trendelenburga | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie minimum -5° do +10° |  |
| 13 | Pozycja leżąca | Możliwość ustawienia fotela w pozycji poziomej (leżącej) bez konieczności stosowania dodatkowych elementów akcesoriów |  |
| 14 | Mechanizmy regulacji | Minimum 3 niezależne siłowniki elektromechaniczne odpowiadające za: regulację wysokości siedziska, regulację kąta pochylenia oparcia, regulację kąta pochylenia siedziska |  |
| 15 | Konstrukcja nośna | Minimum jedna kolumna teleskopowa lub rozwiązanie równoważne, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania |  |
| 16 | Udźwig | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze fotela: minimum 250 kg. Wartość musi być potwierdzona w dokumentacji technicznej producenta i obowiązywać podczas wykonywania wszystkich podstawowych regulacji fotela. |  |
| 17 | Podkolanniki | Podpory kończyn dolnych regulowane wielopłaszczyznowo (regulacja wysokości, kąta pochylenia, obrotu), możliwe do demontażu bez użycia narzędzi |  |
| 18 | Typ podkolanników | Podpory kończyn dolnych typu Göpel lub równoważne funkcjonalnie, montowane na zacisku z możliwością blokowania pokrętłem regulacyjnym |  |
| 19 | Stabilizacja nóg | Możliwość wyposażenia fotela w pasy stabilizujące kończyny dolne (element dodatkowy lub opcjonalne akcesorium dostępne u producenta) |  |
| 20 | Strzemiona | Regulowane podparcia stóp typu strzemiona, stanowiące element zestawu podstawowego lub opcjonalne akcesorium |  |
| 21 | Podłokietniki / uchwyty | Fotel wyposażony w komplet dwóch stabilnych podłokietników lub poręczy bocznych, przeznaczonych do podparcia kończyn górnych, stabilizacji pozycji pacjentki oraz wspomagania siadania, wstawania i transferu na fotel. Podłokietniki lub poręcze muszą być odchylane, opuszczane albo demontowalne bez użycia narzędzi, tak aby nie utrudniały transferu pacjentki od boku, w tym transferu z wózka inwalidzkiego. Powierzchnie podłokietników muszą być gładkie, łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych. Podłokietniki lub poręcze boczne stanowią wyposażenie standardowe fotela i są dostarczane w cenie oferty. Fotel musi spełniać warunki ustawy o zapewnianiu dostępności (Dz.U. 2019 poz. 1696) oraz ze Standardami Dostępności AOS. |  |
| 22 | Zabezpieczenie boczne | Podłokietniki lub poręcze boczne, po ustawieniu w pozycji roboczej, zapewniają podparcie i ograniczają ryzyko zsunięcia się pacjentki podczas przygotowania do badania, zmiany pozycji oraz wykonywania procedury. Konstrukcja nie może ograniczać dostępu personelu ani możliwości bocznego transferu pacjentki. |  |
| 23 | Zagłówek | Ergonomiczny zagłówek stabilizujący głowę i odcinek szyjny kręgosłupa, regulowany zgodnie z wymogami ergonomii |  |
| 24 | Podajnik | Wbudowany lub zintegrowany z konstrukcją fotela uchwyt / podajnik przeznaczony na rolkę prześcieradła papierowego jednorazowego, umieszczony w tylnej części oparcia |  |
| 25 | Miska ginekologiczna | Wysuwana lub wyjmowana miska ginekologiczna z odpływem, chowana pod siedzisko za pomocą mechanizmu uchylnego. Miska z odpływem w wyposażeniu standardowym |  |
| 26 | System jezdny | Fotel wyposażony w kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego koła, umożliwiające swobodne przemieszczanie fotela w obrębie gabinetu oraz jego unieruchomienie podczas badania |  |
| 27 | Dostęp do systemu jezdnego | Możliwość uruchomienia blokady kółek minimum z dwóch stron fotela |  |
| 28 | Sterowanie | Sterowanie siłownikami za pomocą pilota nożnego (sterowanie nożne) i/lub pilota ręcznego kablowego. W konfiguracji standardowej: sterowanie nożne |  |
| 29 | Wymiary leża | Długość powierzchni roboczej minimum 180 cm lub powierzchnia robocza dostosowana do standardowych procedur ginekologicznych, o długości roboczej minimum 140 cm |  |
| 30 | Szerokość siedziska | Minimalna szerokość siedziska: 60 cm |  |
| 31 | Konstrukcja | Stalowa, lakierowana proszkowo, odporna na korozję |  |
| 32 | Zabudowa dolna | Gładkie, łatwo zmywalne osłony z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych |  |
| 33 | Tapicerka | Medyczna tapicerka wodoodporna, antybakteryjna, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w służbie zdrowia |  |
| 34 | Rodzaj tapicerki | Tapicerka bezszwowa lub z ograniczoną liczbą przeszyć, ułatwiająca dezynfekcję i minimalizująca ryzyko akumulacji zanieczyszczeń |  |
| 35 | Grubość pianki | Grubość warstwy piankowej siedziska / oparcia minimum 5 cm |  |
| 36 | Łatwość dezynfekcji | Całkowita konstrukcja fotela, w tym tapicerka, zabudowa dolna i elementy metalowe, umożliwiająca dezynfekcję chemiczną środkami dopuszczonymi do stosowania w placówkach medycznych |  |
| 37 | Kolory tapicerki | Tapicerka dostępna w minimum 10 wariantach kolorystycznych znajdujących się w standardowej ofercie producenta, bez dodatkowych opłat. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny wzornik kolorystyczny producenta lub wskazać dostępne warianty kolorów. Ostateczny kolor tapicerki zostanie wybrany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przed skierowaniem urządzenia do produkcji lub dostawy. Wybrany kolor nie może wpływać na cenę, termin dostawy ani parametry tapicerki. |  |
| 38 | Zasilanie | Elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
| 39 | Bezpieczeństwo siłowników | Siłowniki elektromechaniczne wyposażone w zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem |  |
| 40 | Gotowość do pracy | Wyrób kompletny, gotowy do użytkowania, dostarczany wraz z miską ginekologiczną z odpływem, sterowaniem nożnym, podporami kończyn dolnych i uchwytem na papier |  |
| 41 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego |  |
| 42 | Serwis | Autoryzowany serwis producenta lub dystrybutora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podać dane serwisu (adres, numer telefonu) |  |
| 43 | Przeglądy serwisowe | Przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producenta, określonymi w dokumentacji technicznej. Podać zakres i częstotliwość przeglądów |  |
| 44 | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z urządzeniem w formie drukowanej |  |
| 45 | Dokumentacja techniczna | Karta katalogowa producenta z pełnymi parametrami technicznymi urządzenia, dołączona do oferty |  |
| 46 | Deklaracja zgodności UE | Deklaracja zgodności UE zgodna z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745, dostarczana przy dostawie urządzenia |  |
| 47 | Paszport techniczny | Paszport techniczny urządzenia dostarczany przy dostawie |  |
| 48 | Szkolenie personelu | Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w cenie oferty |  |
| 49 | Harmonogram serwisowy | Harmonogram przeglądów serwisowych dostarczany przy dostawie, jeżeli przewidziany przez producenta |  |
| 50 | Wyposażenie | Wszystkie elementy wyposażenia standardowego wskazane przez producenta oraz wymagane przez Zamawiającego dostarczone w cenie oferty, w tym: miska ginekologiczna z odpływem, sterowanie nożne, podpory kończyn dolnych na zacisku, komplet dwóch podłokietników lub poręczy bocznych, uchwyt na rolkę papieru oraz pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania fotela. |  |
| 51 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami | Fotel zapewnia bezpieczne użytkowanie przez osoby z ograniczoną mobilnością, w tym transfer z wózka inwalidzkiego. Wymóg wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) |  |
| 52 | Elementy wspomagające transfer | Oferowane urządzenie posiada komplet dwóch podłokietników lub poręczy bocznych spełniających wymagania określone w punkcie 21. |  |
| 53 | Bezpieczeństwo użytkowania | Stabilna, trwała konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo pacjentki podczas badania i zabiegu. Wyrób medyczny spełniający wymagania zasadnicze wynikające z rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 |  |
| 54 | WYMÓG KONIECZNY | Gabaryty fotela muszą umożliwiać jego ustawienie i bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, z zachowaniem przestrzeni niezbędnej do bocznego transferu pacjentki z wózka inwalidzkiego, podjazdu wózkiem oraz dostępu personelu do fotela. Oferent poda całkowite wymiary fotela w najniższym i najwyższym położeniu oraz w pozycji rozłożonej. |  |

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne oferowanego urządzenia zostały potwierdzone w dokumentacji producenta dołączonej do oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie zostanie dostarczone jako kompletne i gotowe do użytkowania.

Oświadczamy, że w ramach realizacji zamówienia zapewnimy dostawę, wniesienie, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczamy, że wszystkie elementy wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego, jeżeli zostały wymagane w ZO, będą objęte gwarancją na warunkach nie gorszych niż urządzenie podstawowe.

Data i podpis ………………………………….