Załącznik  2.4

Wymagane Parametry Techniczne

MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA

Zakup mobilnego analizatora składu ciała.

Zakres: mobilne urządzenie medyczne umożliwiające analizę składu ciała w pozycji stojącej albo leżącej, zależnie od konstrukcji oferowanego modelu, z możliwością wykonywania badań także poza stałym gabinetem diagnostycznym.

Cel: zwiększenie dostępności diagnostyki dla pacjentów poradni ginekologicznej i ortopedycznej, osób starszych oraz osób z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami mobilności.

Zgodność: urządzenie oraz sposób organizacji badania powinny wspierać realizację wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS.

Sprzęt będzie użytkowany w Poradni Ginekologicznej i Ortopedycznej.

Informacje ogólne

| Parametr | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2026 |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne

| Lp. | Parametr / wymaganie | Wymaganie minimalne | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mobilny, profesjonalny analizator składu ciała przeznaczony do diagnostyki pacjentów ambulatoryjnych. Dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar w pozycji stojącej albo leżącej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań funkcjonalnych. |  |
| 2 | Przeznaczenie | Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w placówce, także poza stałym gabinetem, z możliwością łatwego i bezpiecznego transportu oraz organizacji badania w pozycji odpowiedniej do możliwości pacjenta. |  |
| 3 | Konstrukcja mobilna | Konstrukcja kompaktowa i mobilna, umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie urządzenia przez personel, np. dzięki małej masie, uchwytom, odłączanym elementom, kółkom transportowym, walizce transportowej lub rozwiązaniu równoważnemu. |  |
| 4 | Metoda pomiaru | Bioimpedancja elektryczna (BIA) |  |
| 5 | Liczba częstotliwości pomiarowych | Minimum 2 częstotliwości pomiarowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające wiarygodną, wieloczęstotliwościową analizę bioimpedancji. |  |
| 6 | Liczba elektrod | Minimum 8 punktów elektrodowych lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające wykonanie analizy segmentowej. Dopuszcza się elektrody zintegrowane z urządzeniem albo elektrody naklejane, zgodnie z konstrukcją producenta. |  |
| 7 | Analiza segmentowa | Analiza składu ciała co najmniej w podziale na kończyny górne, kończyny dolne i tułów. |  |
| 8 | Pomiar lub wprowadzenie masy ciała | Zintegrowany pomiar masy ciała albo możliwość ręcznego wprowadzenia lub automatycznego pobrania wyniku z zewnętrznej wagi medycznej. Jeżeli urządzenie ma wbudowaną wagę, jej obciążenie maksymalne nie może być mniejsze niż 200 kg. |  |
| 9 | Pozycja pacjenta podczas badania | Możliwość wykonania pomiaru w pozycji stojącej albo leżącej, zgodnie z dokumentacją producenta. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru w oferowanej konfiguracji muszą być dostarczone w komplecie. |  |
| 10 | Analiza tkanki tłuszczowej | TAK |  |
| 11 | Analiza masy mięśniowej | TAK |  |
| 12 | Analiza masy mięśni szkieletowych | TAK |  |
| 13 | Analiza masy beztłuszczowej | TAK |  |
| 14 | Analiza całkowitej zawartości wody w organizmie | TAK |  |
| 15 | Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW) | TAK |  |
| 16 | Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW) | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik obrzęku | TAK |  |
| 18 | Wyznaczanie BMI | TAK |  |
| 19 | Wyznaczanie WHR lub równoważnego wskaźnika | WHR, obwód talii, stosunek talii do wzrostu albo inny równoważny wskaźnik oceny dystrybucji tkanki tłuszczowej – funkcja wymagana w urządzeniu lub oprogramowaniu. |  |
| 20 | Obwód talii / brzucha | Możliwość ręcznego wprowadzenia obwodu talii lub brzucha do oprogramowania; automatyczne szacowanie – parametr dodatkowy. |  |
| 21 | Podstawowa przemiana materii (BMR) | TAK |  |
| 22 | Ocena typu sylwetki | Funkcja dodatkowa |  |
| 23 | Wiek biologiczny | Funkcja dodatkowa |  |
| 24 | Interpretacja wyników badania | TAK |  |
| 25 | Analiza tłuszczu trzewnego | Analiza tłuszczu trzewnego, powierzchni tłuszczu trzewnego albo równoważnego parametru oceny ryzyka metabolicznego. |  |
| 26 | Prezentacja wyników | Prezentacja wyników na ekranie urządzenia, komputera, tabletu lub w dedykowanym oprogramowaniu. Informacje muszą być czytelne i dostępne dla personelu podczas badania. |  |
| 27 | Raport z badania | Możliwość wygenerowania raportu z wynikami w formie elektronicznej oraz jego wydruku na drukarce zewnętrznej lub zintegrowanej. |  |
| 28 | Drukarka | Drukarka wbudowana lub możliwość współpracy z drukarką zewnętrzną – dopuszcza się oba rozwiązania. |  |
| 29 | Język raportu | Raport w języku polskim albo raport zawierający powszechnie stosowane skróty medyczne, wartości liczbowe i czytelne wykresy, wraz z polskojęzycznym opisem podstawowych parametrów w oprogramowaniu lub instrukcji. |  |
| 30 | Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników | Oprogramowanie do analizy, archiwizacji i porównywania wyników, umożliwiające kontrolę dostępu do danych oraz eksport dokumentacji do komputera. |  |
| 31 | Eksport danych | Możliwość eksportu danych i raportów do komputera w co najmniej jednym powszechnie stosowanym formacie. |  |
| 32 | Komunikacja z komputerem | USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth lub inne rozwiązanie równoważne umożliwiające przesyłanie danych. |  |
| 33 | Możliwość tworzenia bazy pacjentów | TAK |  |
| 34 | Możliwość porównywania wyników kolejnych badań | TAK |  |
| 35 | Integracja z innymi urządzeniami | Możliwość integracji z zewnętrzną wagą medyczną, systemem informatycznym lub innym urządzeniem diagnostycznym – parametr dodatkowy, chyba że jest niezbędny do prawidłowego działania oferowanej konfiguracji. |  |
| 36 | Zasilanie | Zasilanie sieciowe, akumulatorowe lub bateryjne, odpowiednie do konstrukcji urządzenia. |  |
| 37 | Elementy zasilające | Zasilacz, przewód zasilający, akumulator, baterie lub inne elementy wymagane do uruchomienia urządzenia – w komplecie. |  |
| 38 | Elementy do transmisji danych | Przewód USB, adapter sieciowy, moduł bezprzewodowy lub inne elementy wymagane do przesyłania danych w oferowanej konfiguracji – w komplecie. |  |
| 39 | Materiały eksploatacyjne na start | Komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, odpowiedni do oferowanej technologii, np. elektrody jednorazowe, papier do drukarki lub inne wymagane materiały. Podać rodzaj i ilość. |  |
| 40 | Wyrób medyczny oznakowany CE | Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), oznakowany znakiem CE. Deklaracja zgodności UE dostarczona wraz z urządzeniem. |  |
| 41 | Rozwiązania wspierające dostępność i bezpieczeństwo badania | Mobilna konstrukcja urządzenia oraz możliwość organizacji badania w pozycji stojącej albo leżącej. W konfiguracji stojącej wymagana jest stabilna, antypoślizgowa platforma. W konfiguracji leżącej wymagane są bezpieczne elektrody i przewody umożliwiające wykonanie badania na leżance lub łóżku. Urządzenie musi pozwalać na zapewnienie pomocy personelu i odpowiedniej przestrzeni manewrowej. |  |
| 42 | Badanie pacjentów z ograniczeniami mobilności | Urządzenie musi umożliwiać dostosowanie sposobu badania do możliwości pacjenta. Dopuszcza się pomiar w pozycji stojącej u osób mogących bezpiecznie wejść na platformę i utrzymać pozycję albo pomiar w pozycji leżącej u osób, dla których pozycja stojąca jest utrudniona lub niemożliwa. Oferent poda wymagania dotyczące pozycji pacjenta, ograniczenia i przeciwwskazania. |  |

Wyposażenie wymagane w komplecie

| Lp. | Wyposażenie | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator składu ciała w kompletnej konfiguracji | TAK |  |
| 2 | Elementy umożliwiające bezpieczny transport urządzenia | TAK |  |
| 3 | Drukarka zintegrowana albo możliwość współpracy z drukarką zewnętrzną | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do analizy, archiwizacji i porównywania wyników | TAK |  |
| 5 | Komplet elementów zasilających wymaganych przez producenta | TAK |  |
| 6 | Komplet elementów do transmisji danych wymaganych przez producenta | TAK |  |
| 7 | Materiały eksploatacyjne na start – podać rodzaj i ilość | TAK |  |

Pozostałe wymagania

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Gwarancja na cały system | Minimum 24 miesiące |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK |  |
| 5 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
| 9 | Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |  |
| 10 | Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia | TAK |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany i dostarczany w ramach realizacji zamówienia mobilny analizator składu ciała jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie oraz w pełni gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w niniejszym załączniku, w szczególności w zakresie mobilności, bezpieczeństwa pomiaru, analizy segmentowej, archiwizacji wyników oraz możliwości organizacji badania w pozycji odpowiedniej do możliwości pacjenta.

Oświadczamy, że urządzenie posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w tym oznakowanie CE właściwe dla wyrobów medycznych.

Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności:

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- deklaracja zgodności UE oraz potwierdzenie oznakowania CE,

- paszport techniczny urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne,

- dokumentacja oprogramowania.

Oświadczamy ponadto, że zapewniony jest autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz wykonywanie wymaganych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Oświadczamy, że zapewnione zostanie szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, bezpiecznego wykonywania badań u pacjentów ze szczególnymi potrzebami, znajomości ograniczeń i przeciwwskazań do pomiaru oraz interpretacji wyników badań.

Oświadczamy, że rozwiązania zastosowane w urządzeniu wspierają organizację dostępnego świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Oferent wskaże, czy badanie wykonywane jest w pozycji stojącej, leżącej czy w obu pozycjach, oraz poda wszystkie ograniczenia i przeciwwskazania wynikające z dokumentacji producenta.

............................................................
Data i podpis Wykonawcy