Załącznik  2.3

Wymagane Parametry Techniczne

MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA

Zakup mobilnego analizatora składu ciała.

Zakres: mobilne urządzenie medyczne umożliwiające analizę składu ciała w pozycji stojącej albo leżącej, zależnie od konstrukcji oferowanego modelu, z możliwością wykonywania badań także poza stałym gabinetem diagnostycznym.

Cel: zwiększenie dostępności diagnostyki dla pacjentów poradni ginekologicznej i ortopedycznej, osób starszych oraz osób z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami mobilności.

Zgodność: urządzenie oraz sposób organizacji badania powinny wspierać realizację wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS.

Sprzęt będzie użytkowany w Poradni Ginekologicznej i Ortopedycznej.

Informacje ogólne

medyczny analizator składu ciała z wagą i kolumną, model do precyzyjnej analizy tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i parametrów zdrowotnych

| Parametr | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2026 |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

| Lp. | Parametr techniczny / Cecha urządzenia | Wymóg Zamawiającego (Parametr minimalny) | Parametr oferowany przez Wykonawcę (Wpisać realną wartość/cechę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Status prawny urządzenia | Wyrób medyczny, dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  | Konstrukcja i budowa | Wariant stacjonarny, przeznaczony do badania całego ciała, zintegrowany z pionową kolumną. |  |
|  | Metoda pomiarowa | Wieloczęstotliwościowa impedancja bioelektryczna (BIA), metoda tetrapolarna. |  |
|  | Częstotliwości pomiarowe | Pomiar realizowany na co najmniej 3 częstotliwościach: 5 kHz, 50 kHz oraz 250 kHz. |  |
|  | System elektrod | Minimum 8 elektrod dotykowych (4 elektrody w platformie, 4 elektrody w uchwytach dłoniowych). |  |
|  | Segmentacja pomiaru | Analiza całego ciała oraz niezależna analiza segmentowa obejmująca minimum 5 segmentów (tułów, obie ręce, obie nogi). |  |
|  | Zakres wzrostu badanych | Zakres obejmujący co najmniej przedział od 50 do 220 cm. |  |
|  | Zakres impedancji | Zakres obejmujący co najmniej przedział od 100 do 950 Ω. |  |
|  | Wyświetlacz wbudowany | Ekran graficzny LCD o przekątnej minimum 4,5 cala i rozdzielczości nie gorszej niż 160 × 160 px. |  |
|  | Interfejsy i złącza | Wbudowany port USB (dedykowany do komunikacji z PC) oraz port RS-232C. |  |
|  | Oprogramowanie PC | Dedykowany program na komputer PC w języku polskim, umożliwiający bazę pacjentów i druk pełnych raportów A4. |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Gwarancja na cały system | Minimum 24 miesiące |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK |  |
| 5 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
| 9 | Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |  |
| 10 | Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia | TAK |  |

............................................................
Data i podpis Wykonawcy