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Załącznik  2.3
Wymagane Parametry Techniczne
MOBILNY ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA 
Zakup mobilnego analizatora składu ciała.
Zakres: mobilne urządzenie medyczne umożliwiające analizę składu ciała w pozycji stojącej albo leżącej, zależnie od konstrukcji oferowanego modelu, z możliwością wykonywania badań także poza stałym gabinetem diagnostycznym.
Cel: zwiększenie dostępności diagnostyki dla pacjentów poradni ginekologicznej i ortopedycznej, osób starszych oraz osób z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami mobilności.
Zgodność: urządzenie oraz sposób organizacji badania powinny wspierać realizację wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS.
Sprzęt będzie użytkowany w Poradni Ginekologicznej i Ortopedycznej.

Informacje ogólne
medyczny analizator składu ciała z wagą i kolumną, model do precyzyjnej analizy tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i parametrów zdrowotnych

	Parametr
	Wymagane dane
	Odpowiedź oferenta

	Pełna nazwa oferowanego urządzenia
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj producenta
	Podać
	

	Rok produkcji
	nie wcześniej niż 2026
	

	Dystrybutor / Oferent
	Podać
	

	Wartość netto
	Podać
	

	VAT
	Podać
	

	Wartość brutto
	Podać
	


	

	Lp.
	Parametr techniczny / Cecha urządzenia
	Wymóg Zamawiającego (Parametr minimalny)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę 
(Wpisać realną wartość/cechę)

	1. 
	Status prawny urządzenia
	Wyrób medyczny, dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	

	2. 
	Konstrukcja i budowa
	Wariant stacjonarny, przeznaczony do badania całego ciała, zintegrowany z pionową kolumną.
	

	3. 
	Metoda pomiarowa
	Wieloczęstotliwościowa impedancja bioelektryczna (BIA), metoda tetrapolarna.
	

	4. 
	Częstotliwości pomiarowe
	Pomiar realizowany na co najmniej 3 częstotliwościach: 5 kHz, 50 kHz oraz 250 kHz.
	

	5. 
	System elektrod
	Minimum 8 elektrod dotykowych (4 elektrody w platformie, 4 elektrody w uchwytach dłoniowych).
	

	6. 
	Segmentacja pomiaru
	Analiza całego ciała oraz niezależna analiza segmentowa obejmująca minimum 5 segmentów (tułów, obie ręce, obie nogi).
	

	7. 
	Zakres wzrostu badanych
	Zakres obejmujący co najmniej przedział od 50 do 220 cm.
	

	8. 
	Zakres impedancji
	Zakres obejmujący co najmniej przedział od 100 do 950 Ω.
	

	9. 
	Wyświetlacz wbudowany
	Ekran graficzny LCD o przekątnej minimum 4,5 cala i rozdzielczości nie gorszej niż 160 × 160 px.
	

	10. 
	Interfejsy i złącza
	Wbudowany port USB (dedykowany do komunikacji z PC) oraz port RS-232C.
	

	11. 
	Oprogramowanie PC
	Dedykowany program na komputer PC w języku polskim, umożliwiający bazę pacjentów i druk pełnych raportów A4.
	



	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2
	Gwarancja na cały system
	Minimum 24 miesiące
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	4
	Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE
	TAK
	

	5
	Paszport techniczny urządzenia
	TAK
	

	6
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
	

	7
	Szkolenie personelu Zamawiającego
	TAK
	

	8
	Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
	TAK
	

	9
	Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji
	TAK
	

	10
	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia
	TAK
	



............................................................
Data i podpis Wykonawcy
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